#### Kezelési utasítás:

- Válasszon megfelelő elhelyezést (kültéri hőmérséklet max. 40 °C) az analizátor számára és minél előbb kapcsolja be (hátlapon), mivel a bemelegedési ideje 1 óra.

Buszos mérés esetén a szünetmentes tápegységen keresztül lássa el árammal az analizátort.

2 perccel a bekapcsolás után automatikusan kiüríti a kondenzvizet (kb. 10 sec.). További automatikus ürítés 10 óránként.

- Amennyiben a mérendő gáz nem tartalmaz SO3 ködöt, a ködleválasztó helyére tegye be a helyettesítő teflon csődarabot.

- Csatlakoztassa az analizátort - emisszió mérés esetén a gázelőkészítő egységen keresztül - az alkalmazásra kiválasztott szondához vagy vezetékhez (a leggyakoribb elrendezést az 
1. melléklet ábrája mutatja).

- Vezesse jól szellőzött területre a by-pass és kipufogó gázokat.

- Bemelegedés után a minta ágon keresztül nitrogénnel nullázza le az analizátort (az SO2 beállása kb. 5 percet vesz igénybe). Amennyiben a szondán keresztül vezeti be a N2-t, egyben a tömítettség ellenőrzésére is alkalmas.

- Kalibrálja - ugyancsak a minta ágon keresztül - elsőként a CO-t, majd a többi mérendő komponenst (az SO2 beállása kb. 5 percet vesz igénybe).

- Jegyezze fel a 8. Mintavételi-mérési adatlap kalibrálási rovatába  a kijelzett értékeket.

- Váltson át mérő állásba és a mintázandó térből szívatva ellenőrizze a kijelzett értékeket. 
"OVER" kijelzésekor váltson mérési tartományt.
"SAMPLE FLOW RATE" megfelelő értéke: 0,3-0,5 l/min.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott adatgyűjtő egység (SMA-371) vagy NoteBook azonos értékeket mutat az analizátorral. Ezt a lépést az éles mérés ideje alatt legalább 10 percenként ismételje meg. A bizonylatoláshoz használja a 8. Mintavételi-mérési adatlapot.

- Viszonylag állandó, feljegyzett NOx kijelzés mellett váltson át NO állásba, majd néhány perces beállást követően hasonlítsa össze a két értéket. (NO2 megengedett koncentrációja a mérendő gázban 6 ppm.)

- Hulladékégető vagy nagy teljesítményű tüzelő berendezés mérésekor állítsa be a referencia O2 koncentrációt (MENU/2. SETTING). MOVING AVERAGE (mozgó átlag, azaz a kijelzett érték átlagolásának ideje) beállítása 30 sec. (10 sec választható gyorsan változó koncentrációk követése esetében.)

- A mérés befejezésekor ellenőrizze a "RunTime" állását. 4-el osztható nap kijelzése esetén cserélje a minta szűrőt, 15-el osztható nap esetén pedig az ózon és referencia szűrőt.

- Nyomja meg a PURGE gombot. 2 perc elteltével 10 másodperces automatikus kondenzvíz ürítés következik.

- Az öblítés befejeződése után (kb. 5 perc) kapcsolja ki az analizátort.

#### Megjegyzések:

- Az analizátor szállításakor ne feledje, hogy tilos az oldalára fektetni.

- Amennyiben az analizátort hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a minta szűrőt.

- Tüzeléstechnikai berendezés mérésekor az O2 és a CO2 koncentrációk ellenőrizhetők az alábbi számítás segítségével:

FuelFaktor=20,9−O2%CO2%

Földgáz:	1,600-1,836

Fűtőolaj:	1,210-1,370

Desztillált olaj:	1,260-1,413	F * CO2 [%] +O2 [%] =20,9

Szén (antracit):	1,016-1,130

Szén (lignit):	1,016-1,130

Fa:		1,000-1,120

#### Kapcsolódó dokumentumok:

8T / 8M. Mintavételi-mérési adatlap:	Folyamatosan regisztrált füstgáz jellemzők ellenőrzése

12. kezelési utasítás:	Számítógépes adatgyűjtők

Műszerkönyv (angol nyelven)

Műszerkönyv fordítása

Számítógépes adatfájl

#### Mellékletek:

1. melléklet:	Kapcsolási elrendezés a mérőbuszokban