KEZELÉSI UTASÍTÁS

LIGHTHOUSE HANDHELD 3016 IAQ RÉSZECSKE SZÁMLÁLÓ

- Csatlakoztassa a környezeti hőmérséklet és páratartalom érzékelőt a készülék tetejének bal felső sarkán található csatlakozóhoz.

- Kapcsolja be a készüléket a készülék bal oldalán található I/O kapcsolóval.

- A készülék érintő képernyővel rendelkezik. Bekapcsoláskor a kijelzőn az alábbi kép jelenik meg (a laboratóriumi gyakorlat szempontjából fontos funkciókat rövid magyarázattal láttuk el).

Környezeti hőmérséklet és páratartalom, az aktuális kijelzőn °C és rel% értékben

A mintavétel indításának módja: Auto/Manual

Mintavétel időtartama

(hh:mm:ss)

A vizsgált részecskeméret tartományok tömeg koncentrációja g/m3 egységben

A mérés aktuális állapota

Átváltás részecskeszám (PARTICLE) /

tömeg koncentráció (MASS) megjelenítse között

Aktuális adatsorszám

(max. 3000 db adatsor gyűjthető)

- A készülék alapbeállításai a mérési feladathoz lettek igazítva a következők szerint:

MASS	Tömeg koncentráció megjelenítése a kijelzőn

MANUAL	Mintavételek kézi indítása

SAMPLE	00:00:30, a mintavétel időtartama: 30 sec

CYCLES	0 / 0 (1 mérési sorozatban az elvégzett mérés / összes mérés száma, csak automata mérés indítás üzemmódban érvényes)

HOLD	00:00:00 (1 mérési sorozatban két mérés közötti szünet időtartama, csak automata mérés indítás üzemmódban érvényes)

- Végezzen mind a 4 mintavételi pontban 5 db, egyenként 30 másodperces szálló por koncentráció mérést.

- A mérés a START gomb megnyomásával indul. A mintavétel közben a részecskeszámlálót tartsa úgy, hogy a készülék beszívó nyílása 1,5 m magasságban legyen. A mintavétel ideje alatt a kijelzőn a COUNTING felirat, a mintavétel végén FINISHED felirat látható. A mintavételi idő leteltével a készülék kijelzőjén a mintavétel időtartamát jellemző átlagos tömeg koncentráció értékek jelennek meg. Jegyezze fel a Szálló por helyszíni mérési adatlapra a PM2,5, PM10 és a TSPM részecske koncentráció értékeket, valamint a környezeti hőmérséklet és páratartalom adatokat.

- A következő mérés a START gomb ismételt megnyomásával indítható.

- A legutolsó mérést követően a mérési adatok lementése a D csarnokban történik az 
LMS XChange 1.5 program segítségével a mérésvezető közreműködése mellett.

ADATMENTÉS

- Az adatkábel segítségével csatlakoztassa a LightHouse részecskeszámlálót az adatmentéshez kijelölt NoteBook-hoz.

- Kapcsolja be a LightHouse részecskeszámlálót.

- A számítógépen indítsa el az LMS XChange 1.5 programot.

- A „Particle” ablakban válassza ki a legfelső legördülő menüben a Cumulative opciót.

- Az „Instrument” ablakban nyomja meg a Download data gombot.

- A megjelenő „Data Download Wizard” ablakban továbblépés Next gombbal.

- A megfelelő COM port kiválasztása a legördülő menüben, majd továbblépés Next gombbal.

- Kapcsolódás a számítógéphez. Sikeres kapcsolat esetén a „Data Download Wizard” ablakban megjelennek a részecskeszámláló azonosító adatai és a készülék memóriájában tárolt adatsorok száma. Továbblépés Next gombbal.

- Megkezdődik az adatok mentése, a mentés végén Close gomb megnyomása.

- A mentés végén a számítógép képernyőjén megjelennek a mentett adatok táblázatos formában.

- A programból az adatok a File menü Save as parancs segítségével .xls fájlba menthetőek.

- A sikeres adatmentés után kapcsolja ki a részecskeszámlálót, bontsa a kapcsolatot a számítógéppel és zárja be a programot.