### Rotációs viszkozimetria

(reológia)

BME

Fizikai Kémia Tanszék

2001.

Alapfogalmak

A reológia a fluidumok, vagyis a gázok, folyadékok és folyadékszerű anyagok (pl. szuszpenziók, emulziók, kolloid rendszerek) mozgásának tudománya. Konkrétan a deformációk, a deformáció-sebességek és az őket előidéző erők közötti törvényszerűségekkel foglalkozik különböző külső körülmények (nyomás, hőmérséklet) között.

A fluidumok folyásakor fontos szerepet játszik a molekulák közötti kohéziós erőkből és az egymáshoz képest elmozduló fluidumrétegek közötti molekuláris impulzusátvitelből adódó belső súrlódás, más néven a viszkozitás. Viszkózus deformációról vagy folyásról akkor beszélünk, ha az adott terhelés hatására kialakuló deformáció az erőhatás ideje alatt folyamatosan növekszik, s az a tehermentesítést követően nem szűnik meg.

Két párhuzamos lemez közötti folyadékréteg állandósult, egyszerű nyírási folyását az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: Egyszerű nyírási folyás sematikus vázlata

Amennyiben a két, egymástól d távolságban elhelyezett A felületű lap közül az alsó rögzített, a felsőt F erő a nyíl irányába elmozdítja, a lapok közötti folyadékréteg sebessége z=0 és z=d távolság mentén változik. Ha a felső lap relatív sebessége v, és az áramlás lamináris (örvénymentes), a sebességgradiens a v/d hányadossal, a mozgást létrehozó feszültség () pedig az F/A hányadossal fejezhető ki. Nyírás esetén a sebességgradiens más módon is meghatározható. (2.ábra)

2. ábra: A nyírási deformáció szemléltetése

A 2. ábra jelöléseivel a deformáció jellemezhető a  szöggel:

tgΔγ=ΔLd				(1)

Kis deformációk esetén a szög tangense magával a szöggel helyettesíthető, így:

Δγ≈ΔLd				(2)

A deformáció-sebesség a (2)-es egyenletből származtatható: mindkét oldalt a mozgás időtartamával (t) osztva, és t-vel nullához tartva. Az 1. ábra jelöléseit is használva:

γ=limΔt→0ΔγΔt=limΔt→0ΔLΔtd=vd			(3)

Azokat az anyagokat, amelyeknél a feszültség és az általa létrehozott deformáció-sebesség egyenes arányban vannak, newtoni viszkózus folyadékoknak nevezzük. Az arányossági tényező a viszkozitás. (4)

σ=ηγ				(4)

Ilyen anyagoknál a viszkozitás () a vizsgált anyag méretétől és alakjától független anyagi állandó, tehát a (4)-es egyenlet ún. reológiai állapotegyenletnek tekinthető.

Az adott termodinamikai állapotban (nyomás, hőmérséklet) a viszkoziméterekkel kapott adatok kétfélék lehetnek. Newtoni folyadékok vizsgálatakor – mivel itt a viszkozitás a mechanikai körülményekkel nem változik – a végeredmény egyetlen adat, ami lehet a viszkozitás, vagy valamely abba egyértelműen átszámítható mennyiség. Ezzel szemben nem-newtoni folyadékok esetében összetartozó adatpárokat (deformáció-sebesség–feszültség) mérnek, melyeket koordinátarendszerben ábrázolva adják a folyásgörbét. Nem-newtoni folyadékoknál, mivel a belső szerkezet mechanikai hatásra bekövetkező változásai általában nem pillanatszerű folyamatok, reológiai rendszer előéletét is ismerni kell.

#### Tixotrópia

Tömény diszperz rendszerek reológiai viselkedésének vizsgálata során felléphet az ún. tixotrópia jelensége. Ez a fogalom azt jelenti, hogy az anyagban kialakult kolloid struktúra (gélszerkezet), nyírással történő lerombolás után,  a terhelést megszüntetve valamennyi idő elteltével képes teljes mértékben regenerálódni, azaz az anyag szerkezetében bekövetkezett változás reverzibilis volt. A tixotrópia tehát időfüggő folyamat.

Vizsgálata a folyásgörbe felvételével történhet. Növekvő, majd csökkenő deformáció-sebességek mellett mérik a fellépő nyírófeszültséget, ha a görbe hiszterézis-hurkot tartalmaz, akkor az anyag tixotróp. A tixotrópia kvantitatív jellemzésére a következő standard mérési módszert szokás használni: Növekvő deformáció-sebességeknél megvárják az egyensúlyi, stacionárius állapot bekövetkeztét, és csak ekkor mérik a nyírófeszültséget, csökkenő deformáció-sebességeknél viszont a lehető leggyorsabban hajtják végre a mérést, nem várva meg az egyensúly beálltát. Az így kapott hurok területével jellemzik a tixotrópia mértékét. Ha kis értéket kapnak, akkor az anyag csak „gyengén” tixotróp, viszonylag rövid idő szükséges a szerkezet újbóli kiépüléséhez. Nagyobb érték jelentékenyebb tixotrópiára utal, ilyenkor hosszú idő (akár több óra) is szükséges a szerkezet regenerálódásához.

Egy anyag reológiai vizsgálatakor a tixotrópia kimutatásához alapos vizsgálatokra van szükség. Egyik lehetséges módszer, hogy az első mérés után azonos körülmények között, adott idő múlva megismétlik a folyásgörbe felvételét. Ha a két mérésből kapott hiszterézis-hurok megegyezik, akkor a pihentetés alatt az anyag szerkezete visszaalakult, tehát a tixotrópia beigazolódott. Ha nem egyezik a két görbe, még lehet, hogy tixotróp az anyag, csak hosszabb idejű pihentetést igényel.

Egy másfajta mérési technika is használatos: a dinamikus szerkezet-felépülési koefficiensek meghatározása. Ebben az esetben az anyag szerkezetét teljesen letörik, majd a deformáló hatást csökkentve – de nem teljesen megszüntetve – hosszú időintervallumon keresztül vizsgálják, hogy az anyag szerkezete képes-e regenerálódni. Ha folyamatos helyreépülést tapasztalnak, (amely a nyírófeszültség folyamatos növekedésében nyilvánul meg), akkor a tixotrópia beigazolódott. Ellenkező esetben a reodestrukció (irreverzibilis szerkezet-lerombolódás) jellemző az anyagra.

Viszkozimetria

A viszkozitásmérés görög eredetű elnevezése a viszkozimetria. Több módszer használatos a gyakorlatban a folyásgörbék felvételére. Leggyakrabban a kapilláris, esősúlyos és a rotációs viszkozimétereket alkalmazzák, mivel ezekben az eszközökben a kialakuló folyás hidrodinamikailag jól leírható.

A kapilláris viszkozimetriánál a vizsgálandó folyadékot egy adott geometriájú kapillárison lamináris áramlást megvalósítva folyatják keresztül. A mérés kétféle-képpen hajtható végre: adott térfogatú anyag átáramoltatásával és az ehhez szükséges idő mérésével, illetve adott térfogatsebesség fenntartásához szükséges nyomáskülönbség mérésével.

Az esősúlyos viszkoziméterrel ismert sugarú és sűrűségű gömb süllyedési sebességét mérik (szintén lamináris áramlás esetén), ami a Stokes-törvény felhasználásával adja a közeg viszkozitását.

Rotációs viszkozimetriánál a vizsgált anyagba forgó testet merítenek, és a szögsebesség függvényében mérik a forgó testre ható fékezőnyomatékot. Ellentétben az előző két mérési eljárással itt időben folyamatos mérés végezhető, vagyis időfüggő reológiai folyamatok mérésére kiválóan alkalmas.

##### Koncentrikus hengeres viszkoziméter

A laborban rendelkezésre álló rotációs viszkoziméter esetében a vizsgálandó minta két koncentrikus henger közötti térben helyezkedik el. A külső henger áll, a belső változtatható szögsebességgel forgatható. A két henger közötti folyadék mindkét henger felületére tapad, így a belső henger forgásakor a folyadék tapadó rétege súrlódik a hozzá csatlakozó folyadék réteggel (hengergyűrűvel), és ezáltal forgásba hozza azt is. Ez a réteg ugyanúgy forgatónyomatékot ad át a következő rétegnek, stb. Így a forgási sebesség a mozgatott hengertől távolodva csökken, és az álló hengernél zérus. A sebességprofilt a 3. ábra mutatja. Egyensúlyban ugyanakkora forgatónyomatékot ad át minden folyadékréteg egymásnak. Erre az állapotra vezethető le a kerületi és szögsebesség, ill. a deformációsebesség változása a sugár függvényében.

3. ábra: A hengeres viszkoziméterben kialakuló sebességprofil

A forgatott hengerre ható (egyensúlyban állandó) nyomaték:

M=σ2RiπhRi=σ2Ri2πh				(5)

ahol:  a hengerfelületen ható nyírófeszültség, Ri: a belső henger sugara, h: a belső henger hossza.

A készülék ezt a nyomatékot egy k rugóállandójú torziós rugó elcsavarodásaként () méri:

M=kα					(6)

Az (5)-ös és a (6)-os egyenlet összevetéséből a nyírófeszültség:

σ=kα2Ri2πh=Zα				(7)

ahol Z az ún. hengerkonstans, mely csak a készülék paramétereitől függ.

4. ábra: Hengeres viszkoziméter felülnézeti képe és egy közegelem deformációja

A 4. ábra segítségével levezethető a deformáció-sebesség a sugár (r) függvényében. Rövid t idő alatt a kör A és B pontja az A’ és a B’ pontokba kerül, ha azonban az anyag merev testként viselkedne, az A pont a C-be jutott volna. Legyen AB=r, így

BB’=(r+r)(t				(8)

ahol az A pont szögsebessége, pedig a B ponté. Hasonlóan:

A’C=rt					(9)

Kis t esetén a nyírási deformáció közelíthető a

Δγ=A'CB'C					(10)

hányadossal. Vagyis

Δγ=rΔωΔtΔr					(11)

Ha r és t nullához tart:

γ=rdωdr					(12)

Newtoni folyadékok esetén:

γ=ση					(13)

és kihasználva, hogy egyensúlyban ugyanakkora forgatónyomatékot gyakorol minden réteg egymásra, írható:

γ=rdωdr=ση=M2r2πhη

A differenciálegyenletet megoldva, és a peremfeltételekhez illesztve:

γ=2Ωr21Ri2−1Re2				(14)

ahol Re: a külső henger sugara, : a belső henger szögsebessége.

A (14)-es egyenletből látható, hogy a deformáció-sebesség nem állandó az egész folyadékban hanem csökken a sugárral. Ha azonban a hengerek közötti réstávolságot kicsire választjuk, akkor r relatív változása, és ezzel a deformáció-sebesség változása is kicsi lesz. Ekkor közelítőleg írhatjuk, hogy

γ≈2Ωi1−RiRe2, 				(15)

vagyis

γátlag≈2ΩiReRiRe2−Ri2 				(16)

#### Hibalehetőségek és kiküszöbölési módjaik

- A résvastagságot a lehető legkisebbre kell választani. Az I. táblázat mutatja a   (15)-ös egyenlet hibáját különböző rétegvastagságok esetén. Diszperz rendszerek esetében azonban nem választhatjuk tetszőlegesen kicsire a rést. Felső határt szab ennek a diszperz részecskék mérete, ha géles szerkezete van a mintának, akkor azt a hengerek összeillesztésekor lerombolhatjuk.

- Végeffektusok: A belső henger véglapjai mentén is nyomaték léphet fel, melyet minimalizálni illetve korrigálni kell. A minimalizálás egyik módja, hogy a belső hengert alul üregesre készítik. Az üregben maradó légzsákon nem adódik nyomaték a hengerre.

- Csúszás a hengerfalon. Ha a folyadék megcsúszik a mozgó henger falán, akkor hibás vagy bizonytalan eredményt kapunk. Ezt pl. érdesített falú henger alkalmazásával küszöbölhetjük ki.

- Turbulencia ill. felmelegedés léphet fel, ha igen nagy deformáció-sebességeket alkalmazunk. (Kis viszkozitású folyadékok és nagyon nagy sebességek esetén kell ezzel számolni.) Mindig ügyelni kell a gondos termosztálásra, mivel a folyadékok reológiai tulajdonságai rendkívül hőmérsékletfüggőek.

- Rugalmas folyadékok (pl. gélek) esetén jelentkezhet az ún. Weissenberg-effektus: nyírás közben a forgástengellyel párhuzamos feszültség lép fel, mely kinyomja a folyadékot a két henger közül, és így nehezíti vagy szélsőséges esetben lehetetlenné teszi a mérést.

- Plasztikus anyagokban csak akkor indul meg a folyás, amikor a nyírófeszültség a belső henger falán eléri a folyáshatárt. Ekkor sem folyik azonban az egész anyag, mivel a nyírófeszültség a deformáció-sebességgel együtt csökken a sugárral, ezért egy nem folyó hengerhéj alakul ki a külső henger mentén. Ha a sebesség akkora, hogy a külső henger falán ható nyírófeszültség is nagyobb a folyáshatárnál, akkor az egész minta folyik. A számításokban ezt figyelembe kell venni.

#### Mérés a készülékkel - folyásgörbe felvétele

5. ábra: A készülék felépítése

- fokozatkapcsoló

- torziós rugó

- belső henger rögzítése

- termosztáló köpeny

- külső henger rögzítése

- termosztáló köpeny rögzítése

- sebességfokozat-kijelző

- sebességfokozat-váltó

- -mérő műszer

- frekvenciamérő

- sebességskála-váltó

- motor bekapcsoló

- műszerkapcsoló

A belső henger egy torziós rugón keresztül csatlakozik a forgatótengelyhez. Összesen ötféle méretű belső henger áll rendelkezésre. Ezek közül kell kiválasztani a mérés során használni kívántat. A forgatási sebesség a jobb oldali karral fokozatonként állítható 1-től 12-ig. A fokozatok kétféle skálán: a-n, ill. b-n változtathatók. Így a sebességfokozatok: 1a, 2a, ill. 1b, 2b, stb. Az ezekhez tartozó deformáció-sebességek értékei a II. táblázatban találhatók. A forgatótengely forgása egy torziós rugón keresztül adódik át a belső hengerre, ez stacionárius állapotban ugyanakkora szögsebességgel forog, mint a forgató tengely. A motor elindulásának pillanatában a rugó megfeszül. Ha a két henger között vákuum lenne, a fordulatszám állandósulásával a torziós szál feszültsége megszűnne. Viszkózus közegben azonban egy  szöggel elcsavarodva marad a torziós rugó stacionárius állapotban is.

A fokozatkapcsolóval a rugó erőállandója egy nagyságrenddel változtatható. Ez az -t mérő készülék méréshatárának kiterjesztését eredményezi. A leolvasott  értékeket a henger-konstanssal szorozva kapjuk meg a nyírófeszültség értékeket. A készüléknek, belső hengernek, valamint méréshatárnak megfelelő hengerkonstansok a III. táblázatban találhatók. A termosztálható külső hengerből kétféle áll rendelkezésre. A hengerpárok geometriai adatai és a szükséges mintamennyiségek a IV. táblázatban találhatók.

A hálózati frekvenciát az 5. ábrán 10-es számmal jelölt készülék méri. A belső hengert egy a hálózati frekvenciától függő szögsebességű szinkronmotor forgatja, ezért ha a frekvencia eltér 50 Hz-től, akkor a II. táblázat adatait módosítani kell a következő módon:

γν=ν50γ					(17)

ahol : a mért frekvencia.

Mérési feladat

Bentonit szuszpenzió reológiai tulajdonságainak vizsgálata.

Készítendő 60 g vizes bentonit szuszpenzió, a következő tömegszázalékos összetétel szerint:

- 20% bentonit,

- a bentonit mennyiségének 5%-át kitevő nátrium-foszfát,

- a többi víz.

Rendelkezésre áll:

- bentonit por, 2% víztartalommal,

- Na3PO4*12H2O,

- desztillált víz.

Kiszámítandók a szükséges bemérendő anyagmennyiségek, figyelembe véve a nedvességtartalmat és a nátrium-foszfát kristályvíztartalmát. A számítás eredményeit a mintakészítés megkezdése előtt a gyakorlatvezető ellenőrzi.

A mérőcsoport egyik része elkezdi a minta készítését. A tömegmérésekhez rendelkezésre áll egy századgramm-pontosságú automata mérleg. A bentonitot porcelántégelybe kell bemérni. A nátrium-foszfátot a szükséges vízmennyiség felében fel kell oldani, s ezt az oldatot több (minimum három) részletben hozzá kell adni a bentonithoz. Minden részlet hozzáadása után homogenizálni kell a készülő anyagot intenzív keveréssel, különben csomók keletkeznek, melyek csak nagy nehézséggel szüntethetők meg (analógia: pudingkészítés). Ezután a maradék vízmennyiség adandó hozzá a szuszpenzióhoz, szintén több részletben. A homogenizálást addig kell folytatni, míg a lehetőségekhez képest homogén szuszpenzió nem keletkezik. (A mintakészítés összesen kb. 30-40 percet vesz igénybe.)

A mérőcsoport másik része ismerkedik a készülékkel: felszereli a belső és a külső hengert, ellenőrzi a működést. A méréshez az S2 belső hengert kell használni. A IV. táblázatból megállapítandó a szükséges mintamennyiség (a hengerpár függvényében). A mintát a külső hengerbe kell tölteni. Fontos, hogy a mennyisége semmiképpen se legyen kevesebb az előírtnál.

- feladat

A betöltés után a mintát öt percig pihentetni kell. Beállítva az 1a sebességfokozatot, a méréshatár-kapcsolót az I-es állásba kapcsolva elindítjuk a mérést: bekapcsoljuk az  mérő készüléket és a forgatómotort. Egy perc várakozás után leolvassuk az -t. Átkapcsolunk 2a fokozatra, és szintén egy perc múlva leolvasunk. Ezután végigmérünk minden fokozaton 12a-ig, majd visszafelé is, csökkentve a sebességet 1a fokozatig. Ha a műszer mutatója túlhaladna a maximális kitérésen, a méréshatár-kapcsolót át kell kapcsolni II-es állásba. Minden leolvasott  mellé fel kell tüntetni, hogy milyen méréshatár mellett történt a leolvasás. (Ha <10, akkor a leolvasott érték csak tájékoztató jellegű.)

- feladat

Kikapcsoljuk a motort és az -mérő készüléket, tíz percet pihentetjük a mintát a hengerek között. Ezután megismételjük a mérést 1a-12a fokozatig, majd vissza.

- feladat: dinamikus szerkezetfelépülési koefficiensek meghatározása

Kikapcsolás nélkül a sebességet a legnagyobb fokozatra, 12a-ra állítjuk, és 15 percet nyíratjuk a mintát. Ezután visszakapcsolunk 7a fokozatra, és mérjük az  értékét az átkapcsolástól számított 20. másodpercben (0), valamint az 1., 5., 10., 20., 30. percben (1 - 30). Kiszámítjuk a megfelelő nyírófeszültség-értékeket (0-30), majd kiszámoljuk a dinamikus szerkezetfelépülési koefficienseket (Tx):

Tx=σxσ0					(18)

A mérés végén a készüléket ki kell kapcsolni, a hengerpárt pedig szétszedni és elmosni.

###### Adatfeldolgozás

Táblázat alapján megállapítandó a hengerkonstans értéke. A leolvasott értékekből  értékekből kiszámítandók a nyírófeszültség értékek. Ábrázolandók a folyásgörbék, egy diagramban.

###### Értékelés

A folyásgörbék alapján el kell dönteni, hogy az anyag milyen reológiai alaptípusba tartozik. Meg kell állapítani, hogy az adott vizsgálati körülmények között mutat-e tixotróp tulajdonságot az anyag. A megállapításokat indokolni kell.

###### Jegyzőkönyv

Feltüntetendő:

- dátum, csoport száma, tagok nevei,

- minden mérési körülmény, amely a mérés reprodukálásához elengedhetetlen (mintakészítés módja, készülékparaméterek, mérési módszer, időtartamok, stb.),

- leolvasott  értékek, táblázatosan,

- ábrázolt folyásgörbék,

- dinamikus szerkezetfelépülési koefficiensek,

- értékelés

Ajánlott irodalom

Dr. Tóth Sándor: Reológia, reometria; Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2000

Dr. Mózes Gyula, Dr. Vámos Endre: Reológia és reometria; Műszaki könyvkiadó,

Budapest, 1968

I. táblázat

Deformáció-sebesség a párhuzamos hengeres rotációs viszkoziméterben, newtoni folyadék esetén, különböző rétegvastagságoknál. (Ri=2,0 cm, h=5,0 cm, =1,0 Pas, Ω=5s−1)

| Re, cm | (Re-Ri)/Re | d/dt, 1/s, a belső hengeren | d/dt, 1/s, a külső hengeren | d/dtátlag 1/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,05 2,1 2,2 2,5 3,0 5,0 | 0,025 0,05 0,10 0,25 0,50 1,50 | 210 110 57,6 27,7 18,0 11,9 | 200 100 47,6 17,7 8,00 1,90 | 205 105 52,4 22,2 12,0 4,77 |

II. táblázat

Rheotest RV-2 készülék deformáció-sebességei (d/dt) különböző (1a - 12a, ill. 1b-12b) fokozatokon

| fokozat | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d/dt | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b | 6b | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b |
| S1 | 3,0 | 5,4 | 9,0 | 16,2 | 27,0 | 48,6 | 81,0 | 145,8 | 243 | 437,4 | 729,0 | 1312,0 |
|  | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 8,1 | 13,5 | 24,3 | 40,5 | 72,9 | 121,5 | 218,7 | 364,5 | 656,0 |
| S2 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 5,4 | 9,0 | 16,2 | 27,0 | 48,6 | 81,0 | 145,8 | 243,0 | 437,4 |
|  | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 8,1 | 13,5 | 24,3 | 40,5 | 72,9 | 121,5 | 218,7 |
| H, S3 | 0,33 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 5,4 | 9,0 | 16,2 | 27,0 | 48,6 | 81,0 | 145,8 |
|  | 0,167 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 8,1 | 13,5 | 24,3 | 40,5 | 72,9 |

III. táblázat

Rheotest RV-2 készülékek hengerkonstansai

| Készülékszám: 01980 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hengerpár jele | - állás Z, Pa/skálarész | - állás Z, Pa/skálarész |
| S/N S/S1 S/S2 S/S3 H/H | 0,321 0,565 0,599 0,823 2,96 | 3,18 5,58 5,92 8,03 28,98 |
| Készülékszám: 0961 |  |  |
| S/N S/S1 S/S2 S/S3 H/H | 0,303 0,563 0,578 0,773 2,79 | 3,01 5,61 5,71 7,78 28,57 |

IV. táblázat

Hengerpárok geometriai adatai

| Hengerpár jele | Szükséges minta térfogat, cm3 | Ri, cm | Ri/Re | h, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/S1 S/N S/S2 S/S3 H/H | 25 10 30 50 17 | 1,957 1,957 1,875 1,61 1,045 | 0,98 0,98 0,94 0,81 0,81 | 7,19 7,57 7,2 7,19 4,69 |