125I-T4 RIA KÉSZLET HASZNÁLATA

(Mágneses immunszorbens)

A 125I-T4 RIA készlet humánszérum L-tiroxin (T4) tartalmának direkt meghatározására szolgál. A kötött antigén elválasztása mágneses immunszorbens segítségével történik. A T4 koncentrációt a 0-321 nmol/l (0-25 mg/dl) tartományban lehet mérni. A készlet tartalma 100 meghatározásra, azaz két párhuzamos mérés esetén 42 minta T4 szintjének mérésére elegendõ.

A módszer elvi leírása

A T4 mennyiségi meghatározására alkalmas jelen készlet mûködési elve a radioimmunoassay módszerén alapul. A 125I-al jelzett állandó mennyiségû T4 vetélkedik a jelzetlen T4-gyel a T4 specifikus bionitált antitest korlátozott számú kötõhelyeiért. A kötött antigén a szabad (bionitált antitesthez nem kötött) antigéntõl mágneses részecskékhez kötött avidin segítségével - a szilárdfázis mágneses térben vagy centrifugálással történõ ülepítésével és a felülúszó eltávolításával - választható el. Az antitesthez kötött jelzett T4 radioaktivitása, amely fordítottan arányos a minta T4 koncentrációjával, gamma-számlálóval mérhetõ.

A standardok relatív kötõértékei és koncentrációi ismeretében szerkesztett mérõ-(standard)-görbérõl az aktivitásból számított relatív kötésértékek alapján a vizsgálandó minta T4-koncentrációja meghatározható.

A készlet tartalma

1 üveg, piros színû 125I-T4 tracer oldat (11 ml) felhasználásra kész, aktivitása ~250 kBq

1 üveg T4 antiszérum (nyúl) kék színû oldat, 11 ml, felhasználásra kész

6 üveg T4 standard(1-6) oldat, 0.5 ml, felhasználásra kész. A megfelelõ T4 koncentrációk: 0(S1), 30(S2), 60(S3), 120(S4), 200(S5) és 320(S6) nmol/l.

1 üveg humán szérum, liofilizált.

1 üveg mágneses immunszorbens, szuszpenzió, 55 ml, felhasználásra kész

A készlet felhasználásához szükséges anyagok és eszközök

-	mûanyagcsövek és csõtartó

-	50, 100 és 500 ml adagolására alkalmas pipetta, eldobható mûanyag hegyekkel

-	örvénykeverõ (vortex)

-	mágneses ülepítõ berendezés (pl. Amertex-M szeparátor) vagy hûthetõ centrifuga (2-8 °C, legalább 1500g)

-	gamma számláló

A mérendõ minták gyûjtése és tárolása

A vizsgálandó szérummintákat a más, ugyancsak szérumot igénylõ laboratóriumi vizsgálatoknál követett módon készítjük el. Amennyiben a T4-meghatározás a mintavételt követõ 1-2 napon belül megtörténik, a mintákat +2 - +8 °C-on, késõbbi felhasználás esetén     -18 °C-on mélyhûtve tartjuk.

A humán szérum oldat elõkészítése

A liofilizált szérumot oldjuk fel 500 ml desztillált vízben. Óvatosan keverjük az oldatot a habzás elkerülése mellett. Ügyeljünk a teljes feloldódásra és hagyjuk az oldatot 20 percig állni.

A meghatározás menete

1)	Hagyjuk az összes reagenst szobahõmérsékletre melegedni.

2)	Jelöljünk meg két-két mûanyag csövet az alábbi célra:

- összes beütésszám (T)

- zéró standard (S1=B0)

- standard (S2-6)

- humán szérum minta (Mx)

3)	Felhasználás elõtt a mintákat és az összes reagenst alaposan keverjük fel, ügyelve a habzás elkerülésére.

4)	Mérjünk 50-50 ml standard oldatot a megfelelõ csövekbe (S1-6)

5)	Mérjünk 50-50 ml humán szérum mintát a megfelelõ csövekbe (Mx).

6)	Mérjünk minden csõbe 100-100 ml  125I-T4 oldatot.

7)	Mérjünk minden csõbe 100-100 ml T4 antiszérum oldatot, kivéve a T jelû csöveket.

8)	Közvetlenül az 7. pontban leírtak elvégzése után örvénykeverõvel homogenozáljuk a csövek tartalmát, kivéve a T jelû csöveket.

9)	Inkubáljuk a csöveket szobahõmérsékleten egy órán keresztül, kivéve a T jelû csöveket.

10)	Rázással homogenizáljuk a mágneses immunszorbenst, majd 500-500 ml-t adjunk minden csõhöz, kivéve a T jelû csöveket.

11)	Vortexelés után inkubáljuk a csöveket 15 percig szobahõfokon.

12)	Mágneses szeparálással vagy centrifugálással válasszuk el az antitesthez kötött frakciót az alábbiak szerint.

Mágneses szeparálás: Tegyük a csöveket, kivéve a T jelûeket a mágneses szeparáló csõtartójába úgy, hogy mindegyik csõ érintse a mágneslapot. Hagyjuk szobahõmérsékleten 15 percig állni. Ülepítés után ne távolítsuk el a kémcsõállványt a mágneslapról. A csõtartót a lappal együtt fejjel lefelé fordítva öntsük le a felülúszót, majd ebben a helyzetben helyezzük a csöveket papírvattára. A csõ peremén maradt folyadékcseppeket itassuk le.

Centrifugálás: Centrifugáljuk a csöveket legalább 15 percig 1500-2000 g-n, +4 °C-on. A felülúszót leszívással vagy dekantálással távolítsuk el, vigyázva arra, hogy a csapadék ne keveredjen fel.

13) Mérjük meg az egyes csövek radioaktivitását gamma számlálóval.

14)	Az eredmények kiértékelése.

Megjegyzés: A vizsgálat folyamatábráját az I. táblázat mutatja be.

| Csövek Reagensek | Összes beütésszám T | Standard S1-S6 | Minták Mx |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard 1-6 |  | 50 |  |
| Minták |  |  | 50 |
| 125I-T4 | 100 | 100 | 100 |
| Antiszérum |  | 100 | 100 |
| Keverés, inkubálás szobahõmérsékleten 1 órán át. |  |  |  |
| Mágneses immunszorbens |  | 500 | 500 |
| Keverés, inkubálás szobahõmérsékleten 15 percig. |  |  |  |
| Mágneses elválasztás 15 percig vagy centrifugálás 15 percig 1500 g-n. |  |  |  |
| Felülúszó eltávolítása, radioaktivitás mérése, eredmények kiértékelése. |  |  |  |

1.	Táblázat

A vizsgálat folyamatábrája (az adatok mikroliterben értendõk)

Az eredmények kiértékelése

1)	Számítsuk ki a párhuzamos csövek beütésszámának középértékét.

2)	Számítsuk ki a B0/T-t az alábbi egyenlettel:

µ §µ §

3)	Számítsuk ki a standardok, az ellenõrzõ szérum és a minták kötési százalékát az alábbi egyenlettel:

µ §

4)	Ábrázoljuk a standardokra mért beütésszámokból számított K% = B/B0 értékeket a standard koncentrációjának függvényében (lásd az ábrát). Az így kapott standard görbérõl (mérõgörbérõl) olvassuk le a vizsgált minta B/B0 % értékeihez tartozó T4 koncentrációt.

Jellemzõ T4 standard görbe

Általános megjegyzések

1)	Érzékenység:

Analitikai érzékenységnek (legkisebb meghatározható mennyiségnek) a T4 mentes standard (S1) esetében mért kötõképesség 5%-os csökkenést okozó T4 mennyiséget tekintjük. Ez az érték 4 nmol/l (0,3 mg/dl).

2)	Specifikusság:

A keresztreakcióra jellemzõ értéket (Z) úgy kaptuk, hogy az 50%-os kiszorítást okozó T4 koncentráció (X) százszorosát osztottuk az ugyancsak 50%-os kiszorítást eredményezõ keresztreagáló T3 koncentrációjával (Y):

µ §

A 3,5,3'-L-trijódtironinra mért z érték kisebb, mint 0,3 %.

3)	Várható normál tartomány:

50-150 nmol/l (4-12 mg/dl)

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a készletet felhasználó laboratóriumok határozzák meg a saját területükre jellemzõ normálérték tartományát.

4)	Átszámítás az SI mértékegységrõl

1 nmol/l = 0,078 mg/dl

5)	Tárolás: 2-8 °C között.

6) A készlet lejárati ideje:

A kísérõ bizonylaton és a dobozcímkén van feltüntetve.

Megjegyzés: A felhasználás során a készlet komponenseit ne helyettesítsük más gyártási számú RK-740M vagy más T4 készlet komponenseivel.

Figyelem:

A kitben levõ humán szérumot tartalmazó komponensek elõállításához felhasznált szérum HIV-Ab és HbsAg vizsgálatra negatív eredményt adott. Ennek ellenére a humán szérumot tartalmazó komponenseket potenciálisan fertõzõként kell kezelni.