Elektronika és műszerezés előadás emlékeztető

Pajkossy Tamás

MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium

1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67

pajkossy@chemres.hu

Letölthető a www.kfki.hu/~pajkossy lapról.

Tartalom:

1.	Villamosságtan	2

2.	Félvezető alapalkatrészek	5

3.	Műveleti erősítők	7

4.	Logikai áramkörök	12

5.	Analóg-digitál konverzió	15

6.	Mérések adatgyűjtő kártyákkal és személyi számítógéppel	16

7.	Műszerek összekapcsolása, interface rendszerek	16

8.	Ellenőrző kérdések	18

# Villamosságtan

| Áramkörök - Fizikai mennyiségek: feszültség U[V], áramerősség I[A], töltés[C]. - Áramkör: olyan vezető, zárt hurkok együttese, ahol áram kering(het). - Áramköri elemek: feszültségforrás(ok), kapcsoló(k), fogyasztó(k) és ezek kombinációi; aktív és passzív elemek - Áramköri struktúrák: soros, párhuzamos kapcsolás, hidak. - Áramkörök osztályozása: analóg, digitális; egyenáramú, váltóáramú. | Áramköri szabályok: - Kirchhoff I. (csomóponti törvény): a töltésmegmaradás törvénye miatt a nem elágazó áramkörök bármely pontjában az áramerősség ugyanakkora; elágazásnál az elágazásba befolyó áramok összege és a kifolyó áramok összege egyenlő. - Kirchhoff II. (huroktörvény): az energiamegmaradás törvénye értelmében bármely hurok mentén a feszültségesések összege zérus. - Mérés: feszültséget párhuzamosan, áramot sorosan mérünk. |
| --- | --- |
| Egyenáramú (DC) áramkörök - Az áramkör tartalmaz feszültségforrás(ok)at, kapcsoló(ka)t, ellenállás(oka)t. Hurkok száma tetszőleges. - Feszültségforrás: elem, tápegység, stb. Nagyfrekvenciás átalakítás szerepe. - Kapcsoló: mechanikus, elektromechanikus (mágneskapcsoló, relé), elektronikus. - Földelés szerepe: referenciapont, életvédelem. | Ellenállás definíciója - Ha I(U) lineáris akkor R=U/I feszültségfüggetlen; - Ha I(U) nemlineáris, akkor Rint(U)=U/I integrális és Rdiff(U)=dU/dI differenciális ellenállás. - Egység: 1 Ohm. |
| Eredő ellenállások Soros kapcsolás: R=R1+R2. Funkció: feszültségosztó. Párhuzamos kapcsolás: 1/R=1/R1+1/R2. Funkció: sönt. | Hídkapcsolás U2=U1*[R3/(R3+R4)- R1/(R1+R2)] Ha R1 =R0+ R és R2 =R3 =R4 =R0, akkor U2=U1*R/2R0, vagyis U2 az eltéréssel arányos. |

| Váltóáramú (AC) áramkörök Olyan áramkörök, amelyeknél U(t) általában nem követi az I(t) függvényt (ill. fordítva). Példa: kondenzátoron (szigetelt vezetők között) áthaladó áram I = dQ/dt = C*dU/dt; azaz I nem U-val, hanem annak deriváltjával arányos. A kondenzátor, mint áramköri elem, csak időben változó feszültségek esetén "működik". | Váltakozó feszültség jellemzése I. Legegyszerűbb váltófeszültség: U(t)=Uo sin(t+); [amplitudó, körfrekvencia, (=2f), fázis]. Példa: a hálózati feszültség [Ueff=230 V, f=50 Hz] U(t) = Uo sin(2 *50t) ahol Uo = 2Ueff = 325 V* sin(2 *50t) . Komplex formalizmus: exp(j)= cos() + j*sin () ahol j = -1 az imaginárius egység; U(t) = Uo cos(t)  U(t) = Uo exp(jt). |
| --- | --- |
| Impedancia definíciója Időben nem változó (időinvariáns, stabil) lineáris elemen U(t) = Uo*sin(t) feszültség hatására I(t)=Iosin(t+) áram halad át; a két mennyiség viszonyát az áramköri elem impedanciája: az Uo/Io amplitudóarány és a  fáziskülönbség együttese fejezi ki: Z()=[Uo exp(jt)] / [Io exp(j(t + )]) = =[Uo/Io]* exp(-j) = [Uo/Io] * (cos() - j sin()) =Zabs * exp(-j) | Impedancia ábrázolása Az impedancia: frekvenciafüggvény; ábrázolása Bode ill. Nyquist (komplex) diagramon Bode diagram: log Zabs és , log(f) függvényében: ln(Z())=ln(Zabs*exp(-j))=ln(Zabs())-j(); Nyquist diagram: (komplex síkon): Im(Z()) Re(Z()) függvényében. |
| Impedancia szerepe Az áramkörszámítási szabályokat impedanciákra lehet alkalmazni: Ellenállás impedanciája:  = 0, ZR =R = Uo / Io; Kondenzátor impedanciája:  = +/2 (áram siet), ZC = 1 / jC; I = C*dU/dt, tehát, ha U(t)=Uo sin(t), akkor I = CUo sin(t +/2); Tekercs impedanciája:  = -/2 (feszültség siet), ZL = jL. Soros kapcsolásra: Z = Z1 + Z2, párhuzamos kapcsolásra:1/Z=1/Z1+1/Z2 | Impedancia nem szinuszos feszültség esetén Periodikus U(t) ill. I(t) függvények Fourier transzformációval u(k0) ill. i(k0) komponensekre bonthatók: Z(k0)= u(k0)/i(k0) Nem periodikus U(t) vagy a I(t) függvény (pl. ugrásfüggvény) esetén Laplace transzformációval u(s) és i(s) számítható. Z(s)= u(s)/i(s) |
| Váltakozó feszültségek jellemzése II. - Ut=U0sin(wt): Uo: amplitudó, 2Uo:: p-p amplitude. Uo mérése: csúcsmérő - effektív érték, (RMS): Ueff=1T0TU0sin(wt)2dt=U012p02psin2xdx=U02 abszolút érték átlaga, Uabs=1T0T¦U0sin(wt)¦dt=U01p0psinxdx=U02p mérése egyszerű, olcsó - Uo, Uabs, Ueff különböző értékű és jelalakfüggő, pl. szinuszosra jelre Uabs=2/pU0; Ueff=U02; négyszögjelre Uabs=U0=Ueff Az effektív érték a jól definiált mennyiség. |  |

| Átviteli függvény Az impedancia általánosítása az átviteli függvény, amely valamely négypólus kimenete és bemenete közötti viszonyt fejezi - tipikusan Uki/Ube  függvényében. Ábrázolása: rendszerint Bode diagramon Az átviteli függvény mértéke az erősítés, A, logaritmikus egysége az 1 decibel (dB). A[dB]=20*lg(Uki/Ube). (Teljesítményerősítés: 10 dB=10-szeres erősítés) Tipikus ábrázolása A(f) és (f). Példák: - 10-szeres erősítő: 20 dB; - 1000-szeres erősítő: 60 dB; - valamilyen szűrő egy zavarfeszültséget 1/1000-ed részére csökkenti: "60 dB elnyomás". | Példák: A: Felüláteresztő (alulvágó) szűrő. Uki/Ube = jRC/[1+jRC]; B: Aluláteresztő (felülvágó ) szűrő. Uki/Ube = 1/[1+jRC] |
| --- | --- |
| Az elektromos rendszerek jellemzése Lineáris rendszerek: Átviteli függvény az időfüggés (dinamikus tulajdonságok) jellemzésére - Kétpólus: impedancia, Z(f); - Négypólus: bemenet - kimenet - átviteli függvény, Uki/Ube f függvényében - Az átviteli függvény ill. impedancia ábrázolása: Bode diagramon vagy komplex síkon (Nyquist); Nemlineáris rendszerek: Áram-feszültség-karakterisztika az időtől független, sztatikus nemlineáris tulajdonságok jellemzésére. |  |
| Gyakorlati vonatkozások Ellenállások: - specifikálásuk: érték, teljesítmény, pontosság szerint; - változtatható ellenállások: potenciométer, trimmelő potenciométer; - nemlineáris ellenállás, VCR (voltage controlled resistor); - hőmérsékletfüggő, fényfüggő, stb. ellenállások. Kondenzátorok: - specifikálásuk: érték, max. feszültség, pontosság, veszteség szerint; Szerelés: - Diszkrét elemek, integrált (monolit ill. hibrid) áramkörök - Rögzítés és elektromos csatlakoztatás: forrasztás, szorítókapcsok, nyák, csatlakozórendszerek. - Feszültség- ill. áramforrások, elemek, akkumulátorok - Kapcsolók - mágneskapcsoló, relé, félvezető kapcsolók |  |

# Félvezető alapalkatrészek

# Műveleti erősítők

| Műveleti erősítők A műveleti erősítők olyan, integrált áramkörként gyártott differenciálerősítők, amelyekkel a hozzácsatolt alkatrészek jellegétől függően a bemenetre kapcsolt Ube feszültség és a kimeneten megjelenő Uki feszültségszintek között különböző matematikai műveletek állíthatók elő, például. Uki = -k*Ube, vagy Uki = Ubedt függvénykapcsolatok valósíthatók meg. |  |
| --- | --- |
| Felépítés: (illusztráció) | Bemenetek: a + jelű nem invertáló, és a - jelű invertáló bemenetek. Ezek nagyon nagy ellenállásúak (a bemenő áram típustól függően 10-13..10-7A) Kimenet: rajta ideális esetben Uki = A * [U+ - U-] feszültség jelenik meg, ahol A az ún. nyílthurkú erősítés (A, tipikus érték 106). A kimenet kis ellenállású, 10 mA (teljesítményfokozattal épített műveleti erősítő akár 100 mA..10 A) áramot képes kiadni. Működési tartomány: -Ut <U<-Ut |
| Visszacsatolás: A műveleti erősítők alkalmazásakor (általában negatív) visszacsatolást, azaz a kimenet és a bemenet közötti összeköttetést alkalmazunk. - Negatív visszacsatolás: kapcsolat a kimenet és az invertáló bemenet között. Stabilizáló hatása miatt ilyen kell a "normális" üzemmódokhoz. - Pozitív visszacsatolás: kapcsolat a kimenet és a neminvertáló bemenet között. Hatására a rendszer instabilabbá válik, a kimenet "kiül" vagy az erősítő oszcillál (a kimeneten periodikusan változó feszültség jelenik meg). | Szabályok Az ideális műveleti erősítő úgy működik, hogy: 1. szabály: A bemeneteken át be az erősítőbe áram nem folyik; - szabály: A kimeneten Uki =A*[U+ - U- ] feszültség (A) jelenik meg, mely értelemszerűen nem lehet nagyobb a tápfeszültségnél. Emiatt, hacsak a kimenet nincs kiült állapotban, a két bemenet (gyakorlatilag) azonos potenciálon van. |

| Egyszerű alkalmazás: a komparátor a: A kimenet feszültsége, Uki Uki +Ut ha U+ > U-, ill. Uki -Ut ha U+ < U-. b: Egyszerű alkalmazás digitális elektronikai célokra, 5V-os Zener-dióda felhasználásával: Uki  +5V (high) ha Ube < 0 ill. Uki  0 V (low) ha Ube > 0. | Feszültségkövető, I. Egyszerű alkalmazás: a feszültségkövető. A negatív visszacsatolás miatt U- = Uki, ezért Uki = A * ( U+ - U- ) = A * ( U+ - Uki ) innen Uki = U+ * A / (1+A). Minthogy A, Uki = U+ = Ube. A feszültségkövető fő szerepe, hogy nem terhelhető feszültségforrások feszültségét terhelhetővé alakítja át.. |
| --- | --- |
| Feszültségkövető, II. Terhelhető feszültség előállításának módja, hogy hogy feszültségkövetőt alkalmazunk. A műveleti erősítős kapcsolásoknál alternatív megoldások lehetségesek, melyek közül általában azt választjuk, amelynél mindkét bemenet földön van (B). | Nem-invertáló erősítő A csomóponti törvény miatt és az 1. szabály miatt (Uki - U-) / R2 = (U- - 0) / R2. A 2. szabály miatt U- = U+, így Uki = Ube * (R1 + R2) / R1. = +k*Ube |
| Invertáló erősítő A csomóponti törvény és az 1. szabály miatt Ube/R1=- Uki / R2 így Uki= - Ube*R2/ R1. Megjegyzés: a nem invertáló bemenetet rendszerint egy R1 * R2 / [ R1 + R2 ] ellenálláson keresztül kell földelni. | Áram-feszültség átalakító Minthogy a mindkét bemenet földpotenciálon van, és az Rm mérőellenálláson I*Rm feszültség esik, Uki = I * Rm |
| Összegző invertáló A csomóponti törvény és az 1. szabály miatt U1/ R1+ U2/ R2+...+ Un/Rn = -Uki / Rn így Uki = - Ui * [ Rv / Ri ]. Ha Rv = R1 = R2 = ... = Rn, akkor Uki = - Ui; egyébként Uki a bemenő feszültségek súlyozott összege. | D/A átalakító (DA konverter) DA konverzió tipikus technikai megvalósítása összegző invertálóval |
| Kivonó A csomóponti törvény miatt és az 1. szabály miatt (Uki - U-) / R2 = (U- - U2) / R1 és (U1 - U+) / R3 = (U+ - 0) / R4. A 2. szabály miatt U- = U+ ; így Uki=U1*[(1+R2/R1)/(1+R3/R4)]-U2*[R2/R1] Speciális esetek: - Ha R1=R2 és R3=R4, akkor Uki = +U1-U2 (kivonó) - ha R1 = R3 = R4 = R, és R2 = R +  és U1 = U2 (a bemeneteket összekapcsoljuk) akkor Uki = -2  U1 / R (hídkapcsolás). | Műszererősítő Uki = k*(U1 - U2) ahol k = 1 + 2*R2 / R1. Az R1 ellenállás cseréjével a k erősítés pontosan szabályozható, ezért változtatható erősítésű erősítőfokozatokban alkalmazzák. |
| Logaritmáló erősítő A diódák nyitóirányú árama I = k1 * exp(k2U). Ha Ube>0, a diódán I = (0 - Ube) / R1 áram folyik át, tehát I = k1 * exp(k2Uki) = (0 -Ube) / R1 vagyis Uki = - k3 * log ( k4 Ube ) . A visszacsatoló ágba rendszerint két párhuzamos, ellentétesen kapcsolt diódát kötnek, hogy pozitív és negatív feszültségek logaritmusát egyaránt lehessen képezni. | Exponencializáló erősítő A diódák nyitóirányú árama I = k1 * exp(k2U). Ha Ube>0, a diódán I = k1 * exp(k2Ube) áram folyik át, tehát I = (0 - Uki) / R1= k1 * exp(k2Ube) vagyis Uki = - k1 R1* exp ( k2 Ube ) . A bemenethez rendszerint két, párhuzamos, ellentétesen kapcsolt diódát kötnek, hogy pozitív és negatív feszültségek exponenciálisát egyaránt lehessen képezni. |
| Analóg szorzó: Két feszültség szorzata a log(U1*U2) = log(U1) + log(U2) azonosság szerint állítható elő: A feszültségeket logaritmáljuk, összeadjuk, majd exponencializáljuk |  |
| Inverz műveletek A logaritmáló és az exponencializáló erősítők kapcsán észrevehetjük, hogy ha a diódák és az ellenállás felcserélésével az inverz matematikai függvényt állítjuk elő. |  |
| Integráló erősítő A C kapacitású kondenzátor feszültsége és a rajta áthaladó I áram között az I=C*dU/dt összefüggés áll fenn; a műveleti erősítőre vonatkozó szabályok értelmében I = (Ube - 0) / R = C * d(0 - Uki)/dt, ahonnan Uki = - (1/RC) Ubedt | Differenciáló erősítő A C kapacitású kondenzátor feszültsége és a rajta áthaladó I áram között az I=C*dU/dt összefüggés áll fenn; a műveleti erősítőre vonatkozó szabályok értelmében I = (Uki - 0) / R = C * d(0 - Ube)/dt, ahonnan Uki = - (1/RC) * dUbe/dt |
| Aluláteresztő szűrők Az aluláteresztő (felülvágó ) szűrők funkciója a zajszűrés, átlagolás. RC aluláteresztő szűrő feszültségkövetővel. Átviteli függvénye: Uki/Ube = 1/[1+jRC] Invertáló aluláteresztő szűrő. Átviteli függvénye: A=Uki/Ube = -R2/R1/[1+jR1C1] | Felüláteresztő szűrők A felüláteresztő (alulvágó ) szűrők funkciója az egyenszint levágása. RC felüláteresztő szűrő feszültségkövetővel. Átviteli függvénye: Uki/Ube = jRC /[1+ jRC] Invertáló felüláteresztő szűrő. Átviteli függvénye A=Uki/Ube = -jR2C1[1+jR1C] |
| Aluláteresztő szűrő Bode-diagramja (felül erősítés, alul fázistolás frekvenciafüggése) | Aluláteresztő szűrő viselkedése különböző frekvenciájú négyszög bemenő jelek esetén. Alul: T=10, középen: T=, felül: T=/10 (T: négyszögjel periódusideje,  a szűrő időállandója). |
| Vezérelhető feszültségforrás. Invertáló erősítő, mint feszültségforrás, árammérővel (potenciosztát). | Vezérelhető áramforrás Az A1 műveleti erősítő - bemenete mindig 0 potenciálon van, azaz I*Rm=-Ube. (Galvanosztát). |
| Általános elektromos mérőrendszer, négy kontaktussal. Az A1 erősítő a CI (current input) kontaktusokon keresztül mindig akkora áramot folyat át a mért rendszeren (pl. elektrokémiai cellán), hogy a potenciálmérő S (sensing) bemenetek közötti feszültségkülönbség Us1,s2=-Uprog legyen (potenciosztát). A KKE egy különbségképző, pl. egy instrumentációs erősítő. A K kapcsoló másik állásában az A1 és A2 erősítők a cellán átfolyó áramerősséget szabályozzák (galvanosztát). |  |

# Logikai áramkörök

| Logikai áramkörök Két megengedett állapot van (fogalmilag: egy állítás igaz vagy nem igaz; áramkörileg két különböző elektromos állapot pl. két különböző feszültségszint, vagy kapcsoló-állás stb.) Egyik szokásos megvalósítási forma: TTL áramkörök, szintek (elvileg Low: 0 és High:5 V, gyakorlatilag 0V<Low: <1.3V; 3.5V< Hi<5V; pozitív, negatív logika) Fontosak, mert: vezérlések végrehajtása, számítástechnika, információtovábbítás. | Matematikai alapok: Boole algebra 1. Változók: két megengedett állapotuk van (igaz, nem igaz). 2. Konstansok: Mindig igaz állítás=1; Sosem igaz állítás=0. 3. Műveletek, igazságtábla |
| --- | --- |

| Művelet |  |  | A művelet eredménye igaz, ha |
| --- | --- | --- | --- |
| A+B | A or B | diszjunkció | ha legalább az egyik állítás igaz |
| A∗B | A and B | konjunkció | ha mindkét állítás igaz (és) |
| A | not A | negáció | az A állítás hamis |
| A+B | A nor B |  | ha egyik állítás sem igaz (sem-sem) |
| A∗B | A nand B |  | legalább az egyik állítás hamis |
| AÅB | A xor B |  | csak az egyik állítás igaz (vagy-vagy) |

| A | A | B |  | B | A+B |  | A∗B |  | A+B |  | A∗B |  | AÅB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Műveleti szabályok: A*A=A; A+A=A; A*1=A; A+1=1; A*0=0; A+0=A Kommutativitás: A+B=B+A; A*B=B*A Asszociativitás: A+(B+C)=(A+B)+C; A*(B*C)=(A*B)*C Disztributivitás: A+(B*C) =(A+B)*(A+C); A*(B+C)=A*B+A*C | Morgan szabályok: A+B+C+...+N=A∗B∗C∗..∗N A∗B∗C∗...∗N=A+B+C+..+N |
| --- | --- |

Alkalmazások - a nekünk megfelelő logikai kapcsolatok választhatók ki pl. a A+B∗C=A+B+C egyenlet alapján a bal oldali kapcsolathoz and, or, és not műveletek kellenek, a jobboldalihoz csak or és not. - bonyolult kapcsolatokat leíró egyenletek leegyszerűsíthetők, pl. A∗B+C+A+B∗C=A∗B

Megvalósítás kapuáramkörökkel -

|  | Egyszerű OR áramkör: Uki akkor HI, ha A, B C bármelyike HI. (A+B+C) A or B or C |  |  | Egyszerű AND áramkör: Uki akkor HI, ha A, B C mindegyike HI. A*B*C A AND B AND C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inverter (NOT) Tipikus alkalmazás: U+=+5V; Ube=5V akkor Uki=0V Ube=0V akkor Uki=5V azaz LOHI és HILO. |  | Egyszerű OR (NOR) kapcsolat nyitott kollektoros inverterekkel |  |  |

| Bistabil áramkör Funkciója: logikai állapot tárolása. U1 és U2 vezérlő vagy kimenő feszültségek. | Monostabil multivibrátor Elegendően pozitív Ube hatására a kimeneten 0.7RC hosszúságú pozitív feszültségimpulzus jelenik meg. Funkció: egyedi impulzusok kiadása, jelformálás, jelregenerálás |
| --- | --- |
| Astabil multivibrátor Az U1 és U2 (kimenő) feszültségek periodikus impulzussorozatok. Funkció: digitális oszcillátor. 1=0,69*RACA; 2=0,69*RBCB; T=1+1 |  |
| Fel-le számláló (reverzibilis számlánc): Alapegység: olyan billenőkör, amely valamelyik élre billen át - így a bemenetre adott négyszögsorozat frekvenciáját felezi. | A kimeneten a bemenet frekvenciája leosztva jelenik meg |

# Analóg-digitál konverzió

| Kódolás - Bináris: kettes számrendszer, hexadecimális számrendszer - szöveges információra: ASCII, kódlapok - számokra: BCD, bináris (hexadecimális) Pontosság -felbontás, reprodukálhatóság, csonkítás, linearitás. - Felbontás (resolution [bit]): a legkisebb kijelezhető rész (12 bit: 1/4096; 3 1/2 digit: 1/1999 vagy 1/(2*1999), LSB, MSB - Érzékenység (sensitivity [V]): a legkisebb érzékelhető változás (= a méréshatár/felbontás). Példák: 3 1/2 digit, 2V-os méréshatárnál: 1 mV; 16 bit (65536), 2V-os méréshatárnál: 30 V; 8 1/2 digit, 200mV-os méréshatárnál: 1 nV; - Abszolút pontosság: (valódiság) valamilyen abszolút (feszültség)standardhoz képest - Relatív pontosság: (precizitás) valamilyen belső standardhoz képest (amikor csak valamilyen változás a lényeges) - Reprodukálhatóság: (megismételhetőség) - valamely konstans érték mérésekor a mért érték eloszlásának félértékszélessége. - Linearitás: eltérés a lineáris analóg - digitális összefüggéstől. Jellemzés pl. <1/2 LSB. Koverziós idő: tipikus 1s-1 ms. |  |
| --- | --- |
| Segédáramkör: Mintavevő tartó (S&H) A K kapcsoló zárt állásánál Uki=Ube, kinyitáskor az éppen aktuális Uki feszültség rögzül |  |
| Tipikus AD konverter áramkör: Ellenállásláncon direkt komparációs eljárás (flash ADC): | Számlánc-követés (tracking ADC) |

# Mérések adatgyűjtő kártyákkal és személyi számítógéppel

Számítógép

- logikai -aritmetikai egység - programtár - adattár - külvilág (IO)

- adatok is, parancsok is byte-okban vannak

- belül párhuzamos adatátvitel (k*8 vezeték + föld = busz, ISA, PCI)

- külvilág felé rendszerint soros (pl egér, klaviatúra, modem); hagyományok miatt párhuzamos a GPIB és a printer)

- memória: volatilis:RAM, permanens:ROM, EEPROM, flash memória, kis fogyasztású: CMOS;

- címek: bizonyos címeken rendszerparaméterek találhatók - táblázat; portcímek (IO célokra)

Mikroprocesszor:

- A logikai-aritmetikai egység egyszerű műveletekre képes: byte-ok összehasonlítása, összeadás, fixpontos számok szorzása; lebegőpontos művelet: koprocesszor

- timer: funkcionálisan 8254-es; ami 55 ms-onként a $46C-t megnöveli eggyel.

- jellegzetes mikroprocesszorcsaládok: a Motorola 6800 és Intel 8080 utódai.

- mikrokontroller: vezérlések elvégzéshez a logikai -aritmetikai egység - programtár - adattár  külvilág (IO) egységek össze vannak integrálva

Vezérlések:

- fejlesztőrendszer; program (1-2 kByte esetleg) beégetés, vagy letöltés

- nem programozhatók - példa: mosógép, fényképezőgép, pH mérő

- programozható: PLC (bit ki, be, relés kapcsolások, ADC, DAC ) egyszerű, megbízható (közlekedési lámpa)

- bonyolultabb: folyamatvezérlő számítógép - ujabban PC (ipari PC: üzembiztonság, megbízhatóság, egyszerűség, párhuzamos, tartalék, watchdog)

Adatgyűjtő kártyák

- információ: AD-DA, timer (analóg) DIO, léptetőmotor vezérlő (digitális), frame grabber (kép), spektrum (fény)

- általános célu műszerek: sokcsatornás analizátor, oszcilloszkóp, spektrofotométer, potenciosztát

- egyedi berendezések vezérléséhez: 8255 alapu kártyák

- kommersz elektronikai megoldások felhasználhatók: DIO-ra a printerport, ellenállásmérésre a gameport, AD-DA (sajnos csak hangfrekvenciás AC alkalmazáshoz) hangkártyák

- jelkondicionálás (mechanikai csatlakoztatás, erősítés, szűrés, galvanikus leválasztás, szimultán mintavételezés) rendszerint a felhasználó feladata

- beállítandó: megszakítás, DMA csatorna, alapcím

- Programozásuk: 1. címkiosztás, példaprogramokkal; 2. driver - parancskészlet, (pascal,C), Labview driver; 3.komplett virtuális műszer program

# Műszerek összekapcsolása, interface rendszerek

- Analóg adatátvitel: telefon, hangfrekvencián 48 V dc + ac, modem

- Soros adatátvitel: RS232 és társai (a byte-ok bitjei egymás után mennek at, egyazon vezetéken)

- Párhuzamos adatátvitel: GPIB (a byte-ok bitjei egyszerre mennek át, 8 különböző vezetéken)

Legegyszerűbb soros rendszer: RS232

Fizikailag:

- 3..12V; 0 (LO) = +3V..+15V; 1 (HI) = -15V..-3V

- minimum 3 vezeték (TxD, RxD (transmit data, recieve data):jel oda, vissza, GND: föld), legáltalánosabban 9 Handshake: RTS, CTS vezetékek (request to send, clear to send: küldj, küldök)

- csatlakozó szokásosan 3, 9 vagy 25 pólusu (számítógépen mindig apa)

- műszerhez (Data Communication Equipmenthez: modemhez, printerhez, műszerhez) direkt vezetékek (pl RxD <-> RxD, TxD <--> TxD, GND <-> GND; a kábelen számítógépnél anya, műszernél apa)

- másik számítógéphez (Data Terminal Equipmenthez) felcserélt vezetékek (pl RxD <-> TxD, TxD <--> RxD, GND <-> GND; anya-anya kábel)

Adatátvitel protokollja: megadandó a

- baud rate (bit/s) szokásosan 9600 baud, 38400, stb. max. =115200 bit/s  10kbyte/s.

- adatátvitel: 7 vagy 8 bit (klasszikus vagy ékezetes karakterek is)

- paritásbit (hibaellenőrzés), stopbit

Tipikus bitsorozat (frame):

Javított soros interface-k:

- Áramhurok (current loop, TTY interface): 20 mA (optocsatolt, zavarvédett); 4 vezeték (jel oda, jel vissza, + földek); max 1000 m távolságra használható.

- RS 423A: 3.6 V; 2 koaxiális kábel (oda és vissza); 300kBaud 30m vezetékhossznál; efelett rohamosan lecsökken.

- RS 422A:  2 V; 2 csavart érpár; 2MBaud 60m vezetékhossznál; efelett rohamosan lecsökken.

- RS 485: ipari szabvány, csavart érpár, címezhető

- USB (universal serial bus), Firewire

Párhuzamos adatátvitel: GPIB

Printerport - szükség esetén DIO (digitális input-output: digitális vezérlési) célokra felhasználható

GPIB: General Purpose Interface Bus; HPIB (1965), Hewlett-Packard Interface Bus, IEEE-488, IEC-625

- Általános felépítés: vezérlő(k) (controller (számítógép)); + max. 31 műszer csillagban vagy láncban; rövid összekötő kábelek (összes hossz < 2 méter*készülékek száma<20 m); kábelek: 8 adatvezeték + 8 vezérlővezeték (a 8 vezérlővezeték 3 handshake és 5 rendszeradminisztrációs vonal). Készülékeknek címük van (0-31).

- Használata programutasításokkal - melyek olyanok, mintha az előlapi kezelőszerveket használnánk. Például, egy adott típusú feszültségmérőnek a GPIB-n keresztül elküldött „R2” ill. „R3” stringek a 2 V-os ill. 20V-os méréshatárba állítják a műszert, a műszer által mutatott feszültség értékét pedig általában egy stringként (tehát digitenként 1 byte-ként) lehet kiolvasni.

- Előny/hátrány: akkor érdemes alkalmazni, ha sok különböző, laboratóriumi műszert kell együtt, nagy megbízhatósággal vezérelni (egyébként drága).

# Ellenőrző kérdések

- Rajzoljon fel egy Wheatstone hidat és adja meg a kiegyenlítettség feltételét.

- Fogalmazza meg egy mondatban a csomóponti törvényt.

- Fogalmazza meg egy mondatban a huroktörvényt.

- Mi a különbség a váltófeszültség amplitudója, effektív értéke és abszolutérték-átlaga között?

- Számítsa ki az alábbi ábra áramkörének eredő ellenállását.

- Számítsa ki az alábbi ábra áramkörének eredő impedanciáját.

- Mekkora az alábbi ábrán az U2 és U1 váltófeszültségek aránya?

- Rajzoljon fel egy egyutasan egyenirányító áramkört.

- Rajzoljon fel egy kétutasan egyenirányító áramkört.

- Rajzolja fel a Zener-dióda karakterisztikáját.

- Rajzolja fel, hogyan lehet Zener-diódával stabil feszültséget előállítani.

- Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját.

- Rajzolja fel a fotodióda karakterisztikáját.

- Milyen polaritással kell egy LED-et bekötni, hogy világítson?

- Mikor használ optikai csatolást? Adjon meg három példát.

- Rajzoljon fel egy emitterkapcsolású, npn-tranzisztoros erősítőt.

- Rajzoljon fel egy Darlington párt.

- Vázoljon fel egy egyszerű egyenáramú tápegységet.

- Vázoljon fel egy kapcsolóüzemű tápegységet.

- Fogalmazza meg egy max. tízszavas mondatban a kapcsolóüzemű tápegység előnyeit és hátrányait - a hagyományoshoz képest.

- Fogalmazza meg egy max. tízszavas mondatban a fázishasításos teljesítményszabályozás alapelvét.

- Van egy műveleti erősítőnk és egy (3.9 V-os) Zener-diódánk. Hogyan kell ezeket összekapcsolni, hogy olyan eszközt kapjunk, ami negatív feszültségből High, pozitív feszültségből Low logikai szintet csinál?

- Van egy műveleti erősítőnk és egy (3.9 V-os) Zener-diódánk. Hogyan kell ezeket összekapcsolni, hogy olyan eszközt kapjunk, ami negatív feszültségből Low, pozitív feszültségből High logikai szintet csinál?

- Van egy stabil feszültségű, de nem terhelhető elem, U=1.083V, műveleti erősítők, és ellenállások és potenciométerek. Szerkesszen olyan áramkört, amelyből stabil és pontos +1.000V és -1.000 V feszültségek nyerhetők. Adja meg a felhasználandó ellenállások értékét is.

- Szerkesszen műveleti erősítőkből olyan áramkört, amely U1+2*U2 feszültséget állít elő.

- Szerkesszen műveleti erősítőkből olyan áramkört, amely U1-2*U2 feszültséget állít elő.

- Szerkesszen műveleti erősítőkből olyan áramkört, amely -U1+2*U2 feszültséget állít elő.

- Szerkesszen műveleti erősítőkből olyan áramkört, amely -U1-2*U2 feszültséget állít elő.

- Van egy, szobőhőmérsékleten 1 kOhmos hőmérsékletfüggő ellenállásunk. Rajzoljon fel olyan műveleti erősítős hídáramkört, amellyel az ellenállás mérésén keresztül pontosan tudunk hőmérsékletet mérni. Adja meg a kiegyenlítettség feltételét.

- Egy eszközön pontosan 1.000 mA áramot kell áthajtani. Ehhez rendelkezésére állnak különböző Zener-diódák, műveleti erősítők, ellenállások, potenciométerek. Szerkesszen e feladathoz használható áramkört.

- Egy eszközre pontosan 1.000 V feszültséget  kell adni. Rendelkezésére állnak különböző Zener-diódák, műveleti erősítők, ellenállások, potenciométerek. Szerkesszen e feladathoz használható áramkört.

- Egy eszközre pontosan 1.000 V feszültséget kell adni, és mérni kell az eszközön áthaladó áramot. Rendelkezésére állnak különböző Zener-diódák, műveleti erősítők, ellenállások, potenciométerek, és egy feszültségmérő műszer. Szerkesszen e feladathoz használható áramkört.

- Rajzoljon fel egy olyan áramkört, melynek kimenetén a bemenetére adott váltófeszültség abszolút értéke jelenik meg.

- Rajzoljon fel egy olyan áramkört, melynek kimenetén a bemenetére adott szinuszos váltófeszültség effektív értéke jelenik meg.

- Rajzoljon fel egy olyan áramkört, amelynek kimenetén a bemenetére adott feszültség logaritmusa jelenik meg.

- Rajzoljon fel egy olyan áramkört, amelynek kimenetén a bemenetére adott feszültség időbeli integrálja jelenik meg.

- Rajzoljon fel  egy 1 s időállandójú aluláteresztő szűrőt, és annak frekvencia-karakterisztikáját.

- Szerkesszen egy aluláteresztő szűrőt, amelynek egyenáramú erősítése 10. Mekkorák legyenek az ellenállás(ok) illetve a kapacitás(ok) hogy a szűrő az 50 Hz-es hálózati eredetű zajokat hatékonyan szűrje?

- Rajzoljon fel  egy 1 s időállandójú felüláteresztő szűrőt, és annak frekvencia-karakterisztikáját.

- Rajzoljon fel egy invertert.

- Rajzoljon fel egy ellenállásból és diódákból álló kapcsolást amely VAGY kapuként használható.

- Rajzoljon fel egy ellenállásból és diódákból álló kapcsolást amely ÉS kapuként használható.

- Rajzoljon fel egy bistabil billenőkört.

- Rajzoljon fel egy astabil billenőkört. Mekkora ellenállásokat és kondenzátorokat kell beépíteni, hogy az egyik kimeneten 1s-ig LO, 1 s-ig pedig HI szint legyen?

- Rajzoljon fel egy monostabil billenőkört.

- Mi a különbség az A or B, az A xor B és az A nor B relációk között?

- Fogalmazza meg egy max. húszszavas mondatban, hogy mire való a fel-le számláló áramkör.

- Fogalmazza meg egy max. húszszavas mondatban, hogy mire való a mintavevő-tartó áramkör.

- Hol ill. mikor használnak flash AD konvertert?

- Milyen (hány mV) felbontással lehet feszültséget mérni egy 12 bites analóg-digitál-konverterrel, amelynek a méréstartománya 2V?

- Van egy unipoláris, 5V referenciafeszültségű 16 bites DA konverterünk. Mekkora a kiadható legkisebb feszültségváltozás?

- Milyen paramétereket kell beállítani egy adatgyűjtő kártya installálásakor?

- Milyen parametereket kell beállítani a soros adatátvitel konfigurálásakor?

- Egy 56kbaudos modemmel a legjobb esetben kb. mennyi idő alatt lehet letölteni egy 1 MByte-os állományt?

- Fogalmazza meg egy max. húszszavas mondatban, hogy mi a legfontosabb különbség a soros és a párhuzamos adatátvitel között.