8.2. Fourier transzformációs optikai spektroszkópia

Az 1970-es évek eleje óta a monokromátorral működô távoli infravörös és infravörös spektrométereket fokozatosan kiszorították a Fourier-transzformáció elvét használó berendezések.

A Fourier-transzformáció rövid összefoglalása

A FT két függvényt kapcsol össze, amelyek független változóinak dimenziói egymással reciprok viszonyban vannak. Például: idô-frekvencia.

Fx(t)=X(ν).

Az inverz FT visszaállítja az eredeti függvényt.

x(t)=F−1X(ν).

Az FT könnyen megérthetô a Fourier sorok segítségével.

Legegyszerűbb példa: sin függvény.

Egyetlen frekvencia jellemzi ν0=1T és egyetlen amplitúdó, A.

Rajzban kifejezve:

A cos függvényt szintén a ν0=1T frekvencia és a B amplitúdó jellemzi a frekvenciatartományban.

Bármely periódikus függvényt sorba lehet fejteni sin és cos függvényekkel. Szimmetrikus (páros) periódikus függvények Fourier-sora cos függvényeket tartalmaz:

xps(t)=k=-¥+¥B(k)cos(2pkν0t),

ahol  ν0 a sorbafejtés frekvenciája (alaphang).

Antiszimmetrikus (páratlan) periódikus függvények Fourier-sora sin függvényekbôl tevôdik össze:

xpn(t)=k=-¥+¥A(k)sin(2pkν0t).

Tetszés szerinti periódikus, aszimmetrikus függvény felírható sin és cos függvények lineárkombinációjaként. Ha a periodikus függvény periódusideje T, akkor a Fourier-sor tagjaié T, T/2, T/3 stb., tehát a T periódus idejű sin és cos függvényen kívül azok felhangjait tartalmazza:

xp(t)=k=-¥+¥[A(k)sin(2pkν0t)+B(k)cos(2pkν0t)],

ahol az együtthatók:

A(k)=1T−TTxp(t)sin(kν0t)dt,

B(k)=1T−TTxp(t)cos(kν0t)dt.

A sin-os és cos-os tagokat elegánsan az Euler-formulával szokták összekötni.

xp(t)=k=-¥+¥C(k)exp(−i2pkν0t),

ahol C(k) a komplex együttható:

C(k)=C(k)exp(ijk).

C(k) a komplex együttható abszolutértéke, jk  az együtthatóhoz tartozó fázisszög.

Példa: szimmetrikus (páros)  függvény (cos2pν0t)

Fourier-sora

Ha a T periódusidô nô, ν0=1T csökken, a vonalak sűrűsödnek. Határesetben a függvény nem periodikus,  ν0→0, azaz végtelen sűrűn helyezkednek el a vonalak, folytonos függvényt adnak. Ebben az esetben az összegzést integrálás váltja fel.

xps(t)=ν=-¥+¥Xps(ν)cos(2pνt)dν,

xpn(t)=ν=-¥+¥Xpn(ν)sin(2pνt)dν,

x(t)=ν=-¥+¥X(ν)exp(−i2pνt)dν.

A fenti összefüggések az ún. inverz Fourier-transzformáltak. A Fourier transzformáció az idôtartományból a frekvenciatartományba transzformált. Az erre vonatkozó összefüggések:

Xps(ν)=t=-¥+¥xps(t)cos(2pνt)dt,

Xpn(ν)=t=-¥+¥xpn(t)sin(2pνt)dt,

X(ν)=t=-¥+¥x(t)exp(i2pνt)dt.

A Fourier-transzformációs spektrométerek

A Fourier-transzformációs optikai spektrométerekben nem találunk prizmás vagy rácsos monokromátort. Optikai részük az ún. interferométer. Leghasználatosabb a Michaelson-interferométer, amelynek szerkezete viszonylag egyszerű. (lásd 8.1. ábra). Az S polikromatikus fényforrás fénye a B féligáteresztô tükörre (fényosztó) kerül. Ideális esetben B a fény intenzitásának felét az M1 mozgatható tükörre vetíti, másik felét átereszti az M2 álló tükörre. A két tükörrôl visszavert sugár a fényosztó hátlapján egyesül és úgy kerül a detektorra. Az egyesülô fénysugarak között interferencia lép fel, ezért a detektorral mért fény intenzitása függ a két sugár optikai útkülönbségétôl. A mintát közvetlenül a fényforrás után vagy a detektor elé helyezzük.

8.1 ábra

A Fourier transzformációs spektrométerrel ún. interferogrammot mérünk, azaz az M1 tükröt mozgatjuk, és az M1 tükör poziciójának függvényében mérjük a detektorra kerülô fény intenzitását. Ideális interferométerrôl beszélünk, ha az interferogrammot folytonosan mérjük, a mozgó tükör úthossza végtelen, a fényforrás pontszerű, a fénysugarak tökéletesen párhuzamosak és a fényosztó a ráesô fény felét átereszti, felét visszaveri a hullámszámtól függetlenül. Ezen feltételek teljesülése esetén az interferogram szimmetrikus függvény. Levezethetô továbbá, hogy a d optikai útkülönbségtôl függô I(d) interferogram és a νhullámszámtól függô S(ν)spektrum között az alábbi összefüggések érvényes:

I(d)=20+¥S(ν)cos2pνddν.

A spektrumot  a negatív tartományban szimmetrikusnak véve:

I(d)=-¥+¥S(ν)cos2pνddν.

Más szóval az interferogram a spektrum Fourier-transzformáltja, tehát belôle inverz Fourier-transzformációval megkapjuk a spektrumot.

S(ν)=-¥+¥I(d)cos2pνddd

A 8.2. ábrán Fourier-transzformációs infravörös spektrométerrel felvett interferogramot láthatunk (a). Ezt Fourier-transzformálva jutunk a (b) spektrumba, amely a mintáról és a háttérrôl (pl. küvetta) együttesen tartalmaz infomációt. A minta spektrumához (c) úgy jutunk, hogy a háttér spektrumát külön mérjük, transzformáljuk és elosztjuk vele a (b) spektrumot.

Megjegyezzük, hogy a 8.2. ábrán látható interferogram nem mondható szimmetrikus függvénynek. Ennek részben az az oka, hogy az interferométer nem ideális, másrészt az, hogy a jelfeldolgozó elektronika torzít. A számítógépes adatfeldolgozás során azonban ezt a torzulást korrigálják.

A Fourier-transzformációs spektrométerek elônyei:

a., Minden mérési pont minden a spektrum minden hullámszámáról tartalmaz információt, szemben a monokromátoros berendezéssel, amellyel egyszerre csak egy hullámszámnál mérünk. Levezethetô, hogy a Fourier-transzformációs készülékkel elérhetô jel/zaj viszony N-szer nagyobb, mint azé a diszperziós készüléké, amellyel ugyanannyi idô alatt N különbözô frekvencián mérjük a spektrumot.

Ez az elôny csak akkor igaz, ha a mért ingerferogrammra ült zaj független a jel értékétôl, ún.additív zaj. Ez a feltétel az infravörös tartományban vagy annál kisebb energiájú (FT-NMR!) teljesül csak, ahol a detektor zaja dominál. Nagyobb energiájú sugárzásnál a fényforrás zaja az elsődleges, a zaj nem additív.

b., A diszperziós készülékekben rács vagy prizma után egy réssel választjuk ki a a kívánt frekvenciájú fényt. Minél nagyobb a készülék felbontása, annál szűkebb rést használnak, és annál kisebb intenzitású fénysugár éri a detektort. A Fourier-transzformációs berendezésekben nincs rés, ezért sokkal nagyobb intenzitású fény éri a detektort. Emiatt a másik elôny miatt a jel/zaj viszony még akkor is nagyon jó, amikor a N elôny már nem teljesül. Ezért használnak interferométert a közeli infravörös (5.000-10.000 cm-1) tartományban működô FT-Raman spektrométerekben.

Az UV-látható tartomány vizsgálatában egyelôre a diszperziós készülékek dominálnak.

A nagy jel/zaj viszony miatt a Fourier-transzformációs spektrométerekkel másodpercek alatt lehet színképet felvenni, ami lehetôvé teszi, hogy gyors folyamatokat (reakció, adszorpció) kövessünk velük. Analitikai célra sikeresen alkalmazzák a gázkromatográfhoz, ill. folyadékkromatográfhoz csatolt infravörös spektrométert. Kis mintából is jó minôségű spektrumot lehet nyerni, ezt használják ki az infravörös spektrométerrel kombinált mikroszkóppal.